附件1

1 项目建设需求清单

| 油烟在线监测系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 单位 | 数量 | 配置 | 备注 |
| 1 | 油烟在线监测仪 | 套 | 2 | 集成油烟浓度测量、颗粒物测量与非甲烷总烃测量的三参数 | 详见具体技术参数 |
| 2 | 油烟在线监测平台 | 套 | 1 | 标配 | 详见具体技术参数 |
| 3 | 移动手机APP | 套 | 1 | 标配 | 详见具体技术参数 |

2 技术要求

油烟在线监测系统技术参数

2.1油烟在线监测系统

2.1.1油烟在线监测仪

集成油烟浓度测量、颗粒物测量与非甲烷总烃测量的三参数智能监测终端，主要用于油烟浓度的在线实时自动监控。颗粒物传感器应具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及浓度超标报警等多种功能。仪器内置保护气路，防止光学终端受到污染，配合自校功能，测量稳定可靠。

2.2技术要求：

- 设备应具有产品铭牌，铭牌应标有仪器名称、型号、生产单位等；

- 设备需全新、小型化、一体化；

- 设备主板要求具有扩充接口，可自由配置油烟浓度传感器、颗粒物浓度传感器、非甲烷总烃传感器，以便以后调整监测参数。

2.3安全要求：

- 设备及其附件必须避免在安装、装配、使用和维护过程中可能造成的人身安全隐患；

- 接地保护：设备在采用市电供电时应连接地接，具有防雷保护设施；

- 防护等级：IP54 或IP65；

- 其他安全满足生态环境部下发指南要求。

2.4 功能要求：

- 整机功耗：不大于 20W；

- 监测频次：数据监测周期≤1min，可根据实际情况调节上次频次；

- GPS 定位：具有 GPS 定位功能，支持 GPS 自动时间校准，自动上传站点位置信息，方便管理。

2.5通讯要求：

2.5.1采用物联网传输协议；

2.5.2 无线通信模块：支持无线 2G/3G/4G 模式传输（后期根据需要免费升级）；

3、设备技术指标

3.1 技术参数：

| 序号 | 测量要求 |
| --- | --- |
| 1 | 油烟浓度测量参数： 油烟浓度检测量程：0.01~100 mg/m³ 零点漂移：24h 零点漂移≤±0.02mg/m³ 采样流量：1.0～3.0L/min 可调节 准确度：与《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001) 中的标准方法测定结果的相对误差≤±10%;与滤膜称重法的相对误差≤±5%; 线性误差：≤±5% 响应时间：≤1s 相关系数：≥0.98 绝缘阻抗：≥50 MQ 传输方式：2G/3G/4G 断电复位：停电复位后，分析仪能自动恢复到原来的工作状态 数据采样间隔：1s 数据上传间隔油烟：1min 数据接口：1路RS232 接口、1路 RS485 接口 开关量输入功能：2路开关量输入接口，可用于检测风机和净化器的开关状态 模拟量：2路电流输入(0~20mA) 开关量：3路开关量(2路输入和1路输出) 天线接口： GPS 天线接口、 GSM 天线接口 数据统计：自动统计10分钟滑动均值等监测数据 GPS 定位： GPS 和北斗双模定位 |
| 2 | 颗粒物测量参数： 检测原理：光散射原理； 分辨率：0.1mg/m3； 检测范围：0～100mg/m3 |
| 3 | 非甲烷总烃测量参数： 检测量程：0-100mg/m3 分辨率：0.01mg/m3/0.1mg/m3； 工作原理：半导体/PID光离子化 |
| 4 | 净化设备和风机的开关状态： 监测原理：采用传感原理直接监测环保净化设备和风机的开关状态，真实反映餐饮企业油烟治理设施情况 规范要求：油烟设施状态在线监控系统的设计和安装符合国家相关标准规范的要求，并遵从于标准较高者。 |

3.2数据采集频次: 满足每分钟实时上传 1 个数据（可调节）。

3.3 通信可靠性：监测单元数据到存储单元丢包率小于1%。若设备因网络信号差导致丢包，通信模块具备连接恢复侯数据重发的功能，支持无线 2G/3G/4G 模式传输,全网通。

3.4、油烟在线监测平台及APP

3.4.1油烟在线监测平台

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统登录 | 江宁区餐饮油烟在线监控系统平台的登录界面，用户需要输入用户名和密码登录系统 |
| 2 | 实时地图 | 各点位实时状况，随意切换地图风格，地图操作灵活 |
| 3 | 实时监控 | 实时监测和显示各点位网络状态、颗粒物浓度、非甲烷总烃、油烟浓度、温度和湿度，以及风机和净化器的开关状态、电流值等数据 |
| 4 | 历史数据 | 可以对任意点位的颗粒物浓度、非甲烷总烃、烟道浓度、温度、湿度历史数据进行查询。包括分钟值，小时值，日均值等 |
| 5 | 数据分析 | 可以将各项参数统计结果以曲线图、柱状图形式展示，方便用户实时查看监测点位变化趋势，并且支持以图片形式导出图表数据。数据查询结果保证数据连贯性和完整性，不同站点导出数据时间对齐；折线图和表格数据具备断点提示显示功能 |
| 6 | 运行记录 | 可对站点风机和净化器的开机时间、关机时间、运行总时长、电流大小进行查询 |
| 7 | 设备维护 | 实时查看到监控异常状态（包括但不限于：无数据、洁净度太脏、设备断线、其他异常情况等），管理者在认为设备需要进行维护、维修时可以指派维护人员前往设备进行维护 |
| 8 | 报警管理 | 当监测点位出现数据或超标报警时，在监测地图上同时会以不同图标显示，并且在地图右上角实时显示当前报警条数 |
| 9 | 企业管理 | 可实现对监测设备进行位置查看、修改以及对点位进行增、删、改的管理与编辑 |
| 10 | 用户管理 | 可以添加不同用户，用户权限要分配到每个用户，为不同监管人员提供单独的登陆账号。也可在此模块对账户进行密码修改、信息编辑、删除等操作 |

3.4.2移动手机APP

| 序号 | 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 查看实时地图功能 | 实时地图基于GIS地图，与PC端显示位置同步。实时显示所有监测点位。可显示预警、正常、超标的点位。地图可向任意方向拖动，可放大缩小。点选站点图标可以实时查看企业名称、地理位置、监管负责人员信息，设备运行状态等相关信息。有搜索栏可搜索点位。 |
| 2 | 数据查询 | 可查询监测点位的分钟、小时、日值数据，可查看数据列表，显示相关油烟浓度、温湿度等数据。 |
| 3 | 数据分析 | 可查询监测点位的分钟、小时、日值数据，可显示点位的污染曲线图、污染柱状图。 |
| 4 | 数据记录 | 可查看点位的风机和净化器的启停时间、时长、平均值等信息。 |
| 5 | 用户管理 | 用户可使用不同的账号密码进行登录，可查看用户账号、密码等信息，可进行退出登录的操作。 |